방사선 장비 점검 체크리스트

□ 점검정보

점검일자	점검자명	장비모델	위치	비고
2025-02-10	김철수	GE Discovery STE	2층 영상의학과	정상

□ 장비점검항목

-전원공급안정성 : 관찰 및 기록

-냉각시스템작동 : 점검 완료

-차폐효율성 : 측정값 기록

-선량계기능 : 교정 필요

-이미징품질 : 표준샘플 확인

-조작부작동성 : 모든버튼점검

-안전장치기능 : 긴급정지테스트

-배경방사능 : 정상범위

-표시장치 : 명확하고정확

-케이블상태 : 손상없음

-필터기능 : 교환불필요

-밀폐성검사 : 누설없음

-정렬도확인 : 기준내

□ 검사결과

항목	판정	측정값	기준값
복사량	합격	0.05mGy	0.10mGy
균일성	합격	98.5%	95.0%
누설선량	합격	0.02mSv	0.10mSv
영상선명도	합격	우수	정상범위
고정도	합격	0.8mm	1.0mm
출력정확도	합격	99.2%	98.0%
대비도	합격	4.2	3.5
노이즈레벨	합격	낮음	기준이하
신호잡음비	합격	45dB	40dB
재현성	합격	99.8%	95.0%