현미경 조립 품질 검사 체크리스트

□ 광학부품검사

검사항목	기준값	측정값	합격판정	비고
접안렌즈배율	10배□2%
코팅막색상	황금색균일
렌즈곡률반경	25.0mm□1.0mm
렌즈투명도	99.5%이상
렌즈표면긁힘	흠집없음
프리즘정렬도	0.01도이내
필터위치정확도	□0.5mm
렌즈군간격	2.0mm□0.1mm
방진코팅상태	균등도포
광학성능테스트	회절한계이상
색수차검증	0.2□m이내
수차보정도	□1.0□m

□ 기계부품및조립검사

검사항목	기준값	측정값	합격판정	비고
경통원통도	□0.1mm
회전대좌면도	□0.05mm
초점장치정밀도	0.1□m/회전
미동장치부드러움	저항없음
재물대강성	편차0.02mm
나선형이동정확도	□0.5□m
경통회전부매끄러움	무음회전
대물렌즈회전식결합	클릭감있음
접안렌즈고정도	회전토크3N□m
진동감쇠성능	3초내정지
본체도장상태	흠집없음
나사조임강도	토크규격준수
부품간간극측정	0.1mm이하